## техническая спецификация
Приложение 2 к тендерной документации
№ Лота | Наименование товара | Техническая спецификация
1 | Скрининговые тест-системы - Набор реагентов для иммуноферментного выявления антител к ВИЧ-1,2 | «Сэндвич»-вариант ИФА. Двухстадийный. Количество определений 192, формат планшета монолит. Без предварительной промывки планшета. Выявление суммарных антител. Объем исследуемого образца не более 70 мкл. Объемное равенство контролей и образцов. Условия проведения анализа без шейкера и с использованием шейкера, количество протоколов проведения ИФА не менее 2. Минимальное время реакции не более 1 часа 30 мин. Наличие: пленки для заклеивания планшета, ванночек для реагентов, наконечников для пипеток, унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, концентрата ТМБ, стоп-реагента. Срок годности набора 18 мес. Возможность транспортирования при температуре до 25ºС не более 10 сут. Наличие регистрационного удостоверения.
2 | Скрининговые тест-системы - Комплект реагентов и контрольных материалов для диагностики ВИЧ-инфекции | Набор реагентов для иммуноферментного выявления антител к ВИЧ-1,2 и антигена р24 ВИЧ-1. Набор предназачен для одновременного выявления антигена р24 ВИЧ-1 и антител к ВИЧ-1,2. «Сэндвич»-вариант ИФА .Планшет стрипированный. Объемное равенство контролей и образцов. Выявление суммарных атнтител и антигена р24. Наличие: пленки для заклеивания планшета, пакета для планшета типа «зип-лок», ванночек для реагентов, наконечников для пипеток, унифицированных неспецефических компонентов ФСБ-Т, СБР, концентрата ТМБ, стоп-реагента. Метод выявления основан на твердофазном иммуноферментном анализе с применением рекомбинантных антигенов ВИЧ-1 и ВИЧ-2 и моноклональных антител к антигену р24 ВИЧ-1. Количество определений: 192 (24х8), включая контроли, (по 4 лунки в каждой постановке), возможны 24 независимых постановок по 8 анализов в каждой в ручном режиме или 1 постановка 192 анализов с использованием автоматических ИФА-анализаторов открытого типа. Объем анализируемого образца: не более 70 мкл; Чувствительность: Чувствительность набора при определении антигена р24 ВИЧ-1 –не хуже 10 пг/мл. Чувствительность по антителам к ВИЧ-1 –не менее 100 %. Чувствительность по антителам к ВИЧ-2 – не менее 100 %. Специфичность: Специфичность по антителам к ВИЧ-1, ВИЧ-2 и антигену р24 ВИЧ-1 – не менее 100 %. Длительность анализа: не более 95 минут. Возможна процедура постановки без использования термошейкера и с использованием термошейкера. Проведение исследования без предварительной промывки планшета.
Регистрация и оценка результатов: Результаты ИФА регистрируются с помощью спектрофотометра, измеряя оптическую плотность (ОП) в двухволновом режиме: основной фильтр- 450 нм, референс-фильтр в диапазоне 620-650 нм. Допускается регистрация результатов только с фильтром 450 нм. Выведение спектрофотометра на нулевой уровень («бланк») осуществлять по воздуху. Результаты исследований учитываются:– среднее значение ОП в лунках с отрицательным контрольным образцом (ОПср К–) не более 0,25; значение ОП в лунках с положительными контрольными образцами К1+ и К2+ не менее 0,8.
Комплектация набора: Планшет с иммобилизованными рекомбинантными антигенами ВИЧ-1, ВИЧ-2 и антителами к антигену р24 ВИЧ-1 - 2 шт, положительный контрольный образец № 1, содержащий антитела к ВИЧ-1, инактивированный (К1+ ) - 1 фл., положительный контрольный образец № 2, содержащий рекомбинантный р24 ВИЧ-1, инактивированный (К2+ ) - 1 фл., отрицательный контрольный образец, инактивированный (К- ) - 2 фл., конъюгат №1 (биотинилированные антитела к р24 ВИЧ-1) - 1 фл., конъюгат №2 (стрептавидин-пероксидаза и рекомбинантные белки ВИЧ-1 и ВИЧ-2, меченные пероксидазой хрена) - 1 фл. или 2 фл., раствор для предварительного разведения (РПР) - 1 фл. 8 мл, раствор для разведения конъюгата №1 (РК №1) - 2 фл. по 9 мл, раствор для разведения конъюгата № 2 (РК №2) - 2 фл. по 13 мл, концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25) - 3 фл. по 28 мл, субстратный буферный раствор (СБР) - 2 фл. по 13 мл, тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат - 1 фл. 1.5 мл, стоп-реагент - 1 фл. 21 мл, ванночка для реагентов - 4шт, наконечники для пипетки - 32 шт., пленка для заклеивания планшета - 4 шт. каждый флакон с реагентами имеет цветовую идентификацию. Условия хранения и транспортировки: хранить при температуре 2 – 8 ºС. Допускается транспортировка при температуре до 25 ºС не более 10 суток. Замораживание не допускается. Срок годности: 12 месяцев. Наличие регистрационного удостоверения.
ВИЧ-1 р24-антиген (+) стандартная панель сывороток: Набор образцов сывороток крови, содержащих антиген р24 ВИЧ-1 в различных концентрациях По ГОСТ 51088-2013, ГОСТ 51352-2013. Состав набора: не менее 6 лиофилизированных сывороток крови человека, полученных от ВИЧ-инфицированных людей, содержащих нативный р24 антиген и не содержащих антител к ВИЧ-2, антител к ВГС, HBsAg. Объем восстановления сыворотки не менее 400 мкл. Возможность транспортирования при температуре до 25ºС не более 9 сут. Срок годности не менее 5 лет. Хранение восстановленных образцов не более 1 мес. при темп. 2-8ºС или не более 6 мес. при минус (18-60ºС). Допускается однократное замораживание/оттаивание восстановленных образцов. Наличие регистрационного удостоверения. Предоставляется по 1 набору на каждую серию наборов для выявления антител к ВИЧ-1,2 и антигена р24 ВИЧ-1
3 | Экспресс-тест для одновременного выявления антигена ВИЧ1 p24 и антител к ВИЧ-1, ВИЧ-2 и ВИЧ-1 группы О в сыворотке, плазме и цельной крови человека | Назначение теста:Для одновременного выявления антигена ВИЧ1 p24 и антител к ВИЧ-1, ВИЧ-2 и ВИЧ-1 группы О в сыворотке, плазме , и цельной капиллярной и венозной крови человека. Принцип метода:Иммунохроматографический, с использованием конъюгатов с коллоидным селеном.Определяемый показатель:Одновременно и раздельно на одной тест-полоске: полоса антигена - антиген ВИЧ1 p24, полоса антител - антитела к ВИЧ-1, ВИЧ-2 и ВИЧ-1 группы О. Формат набора: Тест-полоски, в защитной фольге, объединенные в тест-карты по 10 полосок, для возможности одновременной постановки до 10 анализов; Возможность отделения индивидуальных тест-полосок от тест-карты для постановки индивидуального анализа Количество тестов в наборе – не менее 100. Проведение исследования (при использовании плазмы или сыворотки) в один этап без применения буфера или других реактивов.Наличие – одностадийный экспресс-тест. Время проведения теста, не более 20 минут. Возможность считывания результата, не менее 30 минут. Объем образца, не более 50 мкл. Аналитическая чувствительность, не менее 2 МЕ/мл р24 Аг, Чувствительность, не менее 100% Специфичность, не менее:По антигену - 99,76%, По антителам – 99,96%. Внутренний контроль правильности проведения процедуры анализа для каждого теста
4 | Экспертные тест-системы для подтверждения + рез-та скрининга на ВИЧ 1.2 Ag/At - Набор реагентов для одновременного иммуноферментного выявления антител к виручу иммунодефицита человека первого и второго типов ВИЧ-1 группы 0 и антигена | Т/с иммуноферментная для определения антител к ВИЧ 1типа,2 типа, гр.О и антигена р24 в сыворотке или плазме крови человека . Двухстадийный. Количество определений 480, формат планшета стрипированный. Без предварительной промывки планшета. Объем исследуемого образца не более 50 мкл. Минимальное время реакции не более 1 часа 30 мин. Наличие:положительных контрольных сывороток анти-ВИЧ1, анти-ВИЧ-2, положительного контроля р24 ВИЧ-1, разбавителя образцов, коньюгата, содержащего антитела к р24, коньгата лиофилизированного с антигенами к ВИЧ-1 и ВИЧ-2, раствора для разведения коьюгата, ФСБ-Т, СБР, концентрата ТМБ, стоп-реагент. Срок годности набора не менее 12 мес.
5 | Набор реагентов для выявления и количественного определения РНК вируса иммунодефицита человека методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени. Количество определений - 48 (6*8) | Набор укомплектован всеми необходимыми компонентами для проведения всего комплекса процедур по концентрированию и выделению РНК вируса иммунодефицита человека из сыворотки (плазмы) крови, проведению ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме реального времени и вычислению количества РНК вируса иммунодефицита человека с учетом калибровочных и контрольных образцов. Набор реагентов предназначен для выявления и количественного определения РНК вируса иммунодефицита человека в сыворотке (плазме) крови методом, основанным на обратной транскрипции вирусной РНК с последующей амплификацией кДНК в полимеразной цепной реакции (ОТ-ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме реального времени. Формат набора: компоненты для выделения РНК и проведения ОТ-ПЦР; Форма реакционной смеси для ОТ-ПЦР: лиофилизированная готовая реакционная ОТ-ПЦР-смесь в пробирках объемом 0,2 мл; Состав набора: – концентрирующий раствор – 4 фл. по 14 мл; – лизирующий раствор №1 – 4 фл. по 4 мл; – лизирующий раствор №2 – 4 фл. по 7 мл; – осадитель НК – 4 фл. по 12 мл; – раствор для отмывки №1 – 4 фл. по 8 мл; – раствор для отмывки №2 – 4 фл. по 5 мл; – элюирующий раствор – 4 фл. по 3 мл; – сорбент (суспензия магнитных частиц) – 1 фл. 1 мл; – отрицательный контрольный образец (ОКО) – 2 фл. по 12 мл; – внутренний контрольный образец (ВКО) – 2 фл.; – калибровочные образцы КО1 и КО2 с высоким и низким содержанием РНК ВИЧ по 1 фл.; – положительный контрольный образец (ПКО) – 2 фл.; – раствор для восстановления контрольных образцов (РВК) – 2 фл. по 4 мл; – готовая реакционная смесь для ОТ-ПЦР (ГРС) – 48 пробирок. Набор дополнительно комплектуется завинчивающимися крышками для флаконов с контрольными и калибровочными образцами – 6 шт. Специфичность выявления РНК вируса иммунодефицита человека – 100%. Чувствительность: не хуже 20 МЕ/мл (13 копий/мл). Минимальная гарантированно выявляемая концентрация РНК ВИЧ– 20 МЕ/мл. Обратная транскрипция и ПЦР в одной пробирке. Исследуемый образец: сыворотка или плазма крови. Объём исследуемого образца 1 мл. Объем РНК пробы: не менее 50 мкл. Набор рассчитан на проведение анализа 48 образцов, включая контрольные. Обеспечивает возможность проведения до 4 независимых процедур выделения по 12 образцов в каждой, включая контроли. Срок и условия хранения: не менее 12 месяцев при температуре 2-8°С все компоненты набора; Условия транспортировки: не менее 10 дней при температуре до 25°С. Наличие регистрационного удостоверения. Наличие сертификата безопасности и качества. контроли).Биоматериал: цеьная кровь, сыворотка/плазма крови, биоптаты, ликвор, соскобы эпителиальных клеток. Методика экстракции: осаждение нуклеиновых кислот на магнитные частицы
6 | Набор реагентов для выявления РНК вируса иммунодефицита человека методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени. Количество определений - 48 (6*8) | Формат набора: компоненты для ОТ-ПЦР; Форма реакционной смеси для ОТ-ПЦР: лиофилизированная готовая реакционная ОТ-ПЦР-смесь в пробирках объемом 0,2 мл; Обратная транскрипция и ПЦР в одной пробирке; Исследуемый образец : сыворотка или плазма крови; Исследуемый образец : сыворотка или плазма крови; Объём исследуемого образца 1 мл; Чувствительность: не хуже 20 МЕ/мл (13 копий/мл); Объем РНК пробы: не менее 50 мкл; Количество исследуемых образцов: 48, включая контроли; Количество независимых постановок анализа: не менее 4х по 12 образцов; Срок и условия хранения: не менее 12 месяцев при температуре 2-8°С все компоненты набора; Условия транспортировки: не менее 10 дней при температуре до 25°С. Примечание: для выделения РНК дополнительно необходимы наборы для экстракции
7 | Набор реагентов к проточному цитометру BD FACS Count Reagent Kit (CD4/CD8)(на 50 опр.) | Набор реагентов ФаксКаунт (50 тестов) из комплекта Проточный цитофлуориметр BD FACSCount для определения количества CD4+,CD8+ лимфоцитов (BD Biosciences, США )
8 | BD FACSCountTMReagents CD4 kit (на 50 опр.) | Набор реагентов ФаксКаунт (50 тестов) из комплекта Проточный цитофлуориметр BD FACSCount для определения количества CD4+лимфоцитов (BD Biosciences, США )
9 | Картриджи для портативного прибора FACSPRESTO | FACSPRESTO CARTRIDGE из комплекта Портативное устройство для подсчета клеток CD4 BD FACSPresto Near-Patient CD Counter (100тестов в уп.)
10 | BD FACS Count Controls (на 25 опр.) | Набор реагентов для настройки прибора, проверки линейности и активности BD FACS Count Reagents
11 | Промывающий раствор BD FACS Flow, 20 л | Раствор для проведения исследования
12 | FACS Count Clean, 2 л | Расвор для обеззараживания прибора
| Главный врач КГКП "ВКО центр по профилактике и борьбе со СПИД" УЗ ВКО | М.В.Жеголко
Заведующая лабораторией О.В. Корякина

## Приложение 1
Приложение 1 к тендерной документации
Перечень закупаемых товаров
Тендер по закупу изделий медицинского назначения на 2018 год для КГКП "ВКО Центр по борьбе и профилактике СПИД" УЗ ВКО
№ лота | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу | Общая сумма (тенге) | Срок поставки | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2000) | Размер авансового платежа, % | Место поставки
1 | Скрининговые тестсистемы - Набор реагентов для иммуноферментного выявления антител к ВИЧ-1,2 на 192 опр. | наб | 50 | 30720 | 1536000 | В течение 2018 года частями по заявке Заказчика | DDP пункт назначения | 30% авансовый платеж, 70% по факту поставки товара | КГКП "ВКО Центр по борьбе и профилактике СПИД" УЗ ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Бурова, 21/1
2 | Скрининговые тестсистемы - Комплект реагентов и контрольных материалов для диагностики ВИЧ-инфекции на 192 опр. (24х8) | наб | 450 | 50496 | 22723200 |  | DDP пункт назначения | 30% авансовый платеж, 70% по факту поставки товара
3 | Экспресс-тест для одновременного выявления антигена ВИЧ1 p24 и антител к ВИЧ-1, ВИЧ-2 и ВИЧ-1 группы О в сыворотке, плазме и цельной крови человека. Набор на 100 опр. | наб | 10 | 130000 | 1300000 |  | DDP пункт назначения | 30% авансовый платеж, 70% по факту поставки товара
4 | Экспертные тест-системы для подтверждения + рез-та скрининга на ВИЧ 1.2 Ag/At - Набор реагентов для одновременного иммуноферментного выявления антител к вирусу иммунодефицита человека первого и второго типов ВИЧ-1 группы 0 и антигена ВИЧ-1 (р24) на 480 опр. (60х8) | наб | 15 | 180000 | 2700000 |  | DDP пункт назначения | 30% авансовый платеж, 70% по факту поставки товара
5 | Набор реагентов для выявления РНК вируса иммунодефицита человека методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени. Количество определений - 48 (6*8) | наб | 70 | 142710 | 9989700 |  | DDP пункт назначения | 30% авансовый платеж, 70% по факту поставки товара
6 | Набор реагентов для выявления РНК вируса иммунодефицита человека методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени. Количество определений - 48 (6*8) | наб | 5 | 39570 | 197850 |  | DDP пункт назначения | 30% авансовый платеж, 70% по факту поставки товара
7 | Набор реагентов к проточному цитометру BD FACS Count Reagent Kit (CD4/CD8)(на 50 опр.) | наб | 20 | 441335 | 8826700 |  | DDP пункт назначения | 30% авансовый платеж, 70% по факту поставки товара
8 | BD FACSCountTMReagents CD4 kit (на 50 опр.) | наб | 60 | 375136 | 22508160 |  | DDP пункт назначения | 30% авансовый платеж, 70% по факту поставки товара
9 | Картриджи для портативного прибора FACSPRESTO | уп | 20 | 654000 | 13080000 |  | DDP пункт назначения | 30% авансовый платеж, 70% по факту поставки товара
10 | BD FACS Count Controls (на 25 опр.) | наб | 1 | 211211 | 211211 |  | DDP пункт назначения | 30% авансовый платеж, 70% по факту поставки товара
11 | Промывающий раствор BD FACS Flow, 20 л | уп | 12 | 25850 | 310200 |  | DDP пункт назначения | 30% авансовый платеж, 70% по факту поставки товара
12 | FACS Count Clean, 2 л | уп | 7 | 25850 | 180950 |  | DDP пункт назначения | 30% авансовый платеж, 70% по факту поставки товара
| Главный врач КГКП "ВКО центр по профилактике и борьбе со СПИД" УЗ ВКО |  |  |  |  | М.В.Жеголко