Бекітемін:

.

«___»________________

Техникалық  сипаттама

| № п/п | Критерилер | сипаттамасы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Медициналық мақсаттағы бұйымның атауы (бұдан әрі - МБ) (моделін, өндірушінің атын, елін көрсете отырып, МБ мемлекеттік тізіліміне сәйкес) | Микропланшетті жуу машинасы 50TS |
| 2 | Жабдыққа қойылатын талаптар | № п/п | MБ үшін компоненттің атауы (МБ мемлекеттік тізіліміне сәйкес) | МБ жабдықтарына қысқа техникалық характеристика | Талап саны (компл.) |
|  |  | Негізгі жабдықтар |
|  |  | 1 | Микропланшет жуғышы | Сипаттама: ИФТ үшін микропланшет жуу машинасы Сипаттама: Микропланшеттің түрлері: 96-, 384-ұңғыма плиталары; Кіріктірілген бағдарламалық жасақтама: 75 қолданушыға дейін бағдарламаланатын хаттамалар, тапсырыс протоколдарын құру немесе редакциялау мүмкіндігі бар жылдам мәзір; бортта жасалған немесе бағдарламалық жасақтамадан жүктелген хаттамаларды іске қосу; Бөлу: биомагниттік бөлу (конфигурация «M») және вакуумды сүзу (конфигурация «F»); Тербеліс: минуттар мен секундтарда 30 минутқа дейін бағдарламаланатын, 15-19 Гц аралығында 5 интенсивтілік; Суды сіңіру уақыты: минуттармен және секундтармен бағдарламаланатын 30 минутқа дейін Пайдаланушы интерфейсі: 4,3 дюймдік түсті LCD сенсорлы экран Бір қатардағы көлем: бір ұңғымаға 25-тен 3000 мкл-ге дейін Дозаның дәлдігі: 96 ұңғыма плитасы: 8 және 8 ұңғыма коллекторы, 300 мкл / ұңғыма: <3,0% түйіндеме 12 ұңғыма коллекторы, 300 мкл / ұңғыма: <3,0% түйіндеме 2х8 ұңғыма коллекторы, 300 мкл / ұңғыма: <4,0% түйіндеме 384 ұңғыма плитасы, 8, 16 ұңғыма коллекторы, 100 мкл / скважина: <4,0% түйіндеме 24 ұңғыма табақшасы, 4 ұңғыма коллекторы, 120 мкл / ұңғы): <4,0% түйіндеме Жуу көлемі: 96 тесік: 2х8 коллектор, 3 цикл, 300 мкл / ұңғыма: <80с 12 ұңғыма коллекторы, 3 цикл, 300 мкл / ұңғыма: <90с 8- және 8с ұңғыма коллекторы, 3 цикл, 300 мкл / ұңғыма: <130с 384 құдық, 8 және 16 ұңғыма коллекторы, 3 цикл, 100 мкл / ұңғы: <260 с 24 ұңғы, 4 ұңғыма коллекторы, 1 цикл, 1120 мкл / ұңғы: <60с Сұйықтық беру: шприцтің мәжбүрлеп қозғалуымен бір жетегі Қуат көзінің қасиеттері мен қуаты: 50Вт жиіліктегі 100-240VAC үйлесімді 24VDC сыртқы қуат көзі Қосымша порттар: Компьютерді басқаруға арналған 1 USB порты Өлшемдері: 35,6 x 40,6 x 16,5 см артық емес Салмағы: 9,8 кг артық емес | 1 |
|  |  | Қосымша жабдықтар |
|  |  |  | Үзіліссіз қуат көзі | 2000 ВА кем емес | 1 |
|  |  | Шығын материалдары және тозуға арналған бөлшектер: |
| 3 | Жұмыс жағдайына қойылатын талаптар | Жұмыс температурасының диапазоны: 18 ° -дан 40 ° C-қа дейін; - құрылғыны тек білікті маман ғана қолдануы керек; - Сонымен қатар, жалпы өлшемдері 150х70х80 см кем емес 1 зертханалық үстел қажет (ШхГхВ) |
| 4 | МТ жеткізу мерзімі(INCOTERMS 2010 сәйкес) | DDP: межелі жерге |
| 5 | MT жеткізу уақыты және орналасқан жері | 60 күнтізбелік күн Мекен-жайы: межелі жерге |
| 6 | Жеткізушінің, оның Қазақстан Республикасындағы қызмет көрсету орталықтарының немесе үшінші құзыретті тұлғаларды тарта отырып, MT үшін кепілдік қызмет көрсету шарттары | Кем дегенде 37 айға MT кепілдік қызметі (барлық жалдау мерзіміне). Жоспарлы техникалық қызмет тоқсанына кемінде бір рет жүргізілуі керек. Техникалық қызмет көрсету пайдалану құжаттамасының талаптарына сәйкес жүзеге асырылады және мыналарды қамтуы керек: - тозған компоненттерді ауыстыру; - МТ жекелеген бөліктерін ауыстыру немесе қалпына келтіру; - өнімді баптау және реттеу; осы өнімге тән жұмыс және т.б.; - тазарту, майлау және қажет болған жағдайда негізгі механизмдер мен тораптардың қалқаны; - оның құрамдас бөліктерінің бұйым корпусының сыртқы және ішкі беттерінен шаңды, кірді, коррозия мен тотығу іздерін кетіру (ішінара блок-түйінді бөлшектеумен); - өнімнің белгілі бір түріне тән пайдалану құжаттамасында көрсетілген басқа операциялар |